🧠 Documentation technique – Service Vigitemp

📌 Objectif général

Le service Vigitemp est une application C# tournant en arrière-plan (service Windows), chargée de collecter en continu les données métrologiques provenant de différentes sondes connectées sur des ports série.
Il stocke ces données dans une base de données, les compare aux seuils configurés, et déclenche des alarmes si des dépassements de consignes sont détectés.

🏗️ Architecture générale

L’application repose sur trois couches principales :

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| ThreadServeur | Orchestration globale : gestion des sondes, planification des lectures, création des threads, surveillance des alarmes |
| Sensor (abstraite) | Classe générique représentant une sonde : gère la communication série, le stockage de mesure, la comparaison aux seuils |
| SensorXX (ex: SensorIN) | Implémentation spécifique à chaque modèle de sonde : protocole de communication, parsing de la réponse, calibrage |

🔄 Cycle de vie du service

- Initialisation

  - Le service démarre une instance de ThreadServeur pour chaque serveur configuré (identifié par idServer).

  - Il récupère depuis la base de données la liste des fréquences d’interrogation des sondes.

- Planification des lectures

  - Un System.Timers.Timer est créé pour chaque fréquence distincte.

  - À chaque intervalle, ThreadServeur exécute la méthode Process().

- Lecture des sondes

  - Process() interroge la base pour obtenir les sondes correspondant à la fréquence actuelle.

  - Pour chaque sonde, il instancie la bonne classe SensorXX (selon le type détecté dans le numéro de série).

  - La méthode read() envoie la commande série à la sonde.

- Réception et traitement

  - La méthode DataReceivedHandler() de la sonde lit et interprète la réponse.

  - La mesure est corrigée par les coefficients de calibration, stockée en base, et comparée aux seuils.

- Alarmes

  - Si une consigne est dépassée, une alarme est envoyée aux clients (/alarm?action=show&idLieu=...).

  - Sinon, l’alarme est masquée (/alarm?action=hide).

- Maintenance périodique

  - Toutes les 60s, le timer ProcessGetFrequenciesAndReactivateSnoozedAlarm() :

    - Met à jour la liste des fréquences (ajout/suppression dynamiques).

    - Réactive les alarmes “snoozées” dont la date de réactivation est atteinte.

🧠 Détails techniques des classes principales

🧩 ThreadServeur

Responsabilités principales :

- Démarrage et arrêt des timers de collecte (Start() / Stop()).

- Lancement de Process() pour chaque fréquence.

- Synchronisation des accès concurrentiels avec SemaphoreSlim.

- Gestion des ports série ouverts (list_addComPort / list_removeComPort).

- Réactivation des alarmes différées.

Points importants :

- Process() est asynchrone et protégé par un sémaphore pour éviter les collisions.

- La liste des fréquences est dynamique et peut être mise à jour sans redémarrer le service.

- L’arrêt du service ferme proprement tous les ports série et timers.

🧩 Sensor (classe abstraite)

Rôle : Représente une sonde générique et définit l’interface commune pour tous les capteurs.

Fonctionnalités principales :

- Gestion du port série (SerialPort) et de sa configuration.

- Méthodes abstraites :

  - Task<bool> read() : envoi de la commande d’interrogation.

  - DataReceivedHandler() : parsing des données reçues.

- Méthode compareMeasuresAndLimits(double) :

  - Compare la mesure aux consignes.

  - Déclenche ou masque les alarmes via des requêtes HTTP vers les clients.

À implémenter dans chaque sous-classe :

- Format de la commande série.

- Regex de parsing de la réponse.

- Traitement et correction des données.

🧩 Exemple concret : SensorIN

Ce type de sonde mesure la température.

Fonctionnement :

- Lecture (read())

  - Ouvre le port série et envoie une commande "SM<adresse>0000000000000000".

  - Attend une réponse pendant maximum 5 secondes (pendingResults).

- Réception (DataReceivedHandler())

  - Récupère la réponse complète depuis le port série.

  - Utilise une expression régulière pour extraire les données de température.

  - Applique les coefficients de calibration pour corriger la valeur.

  - Stocke la mesure en base (AddMesure).

  - Compare la valeur aux seuils (compareMeasuresAndLimits) afin de déclencher une alarme si besoin.

  - Ferme le port série.

Points clés :

- Chaque modèle de sonde a son propre format de message et son propre parsing.

- La calibration est effectuée automatiquement avant stockage.

- Le système de logs (VigitempServeur.Log) trace toutes les étapes pour faciliter le débogage.

🔧 Ajout d’un nouveau type de sonde

Pour ajouter un nouveau modèle de capteur :

- Créer une nouvelle classe SensorXX héritant de Sensor.

- Implémenter :

  - read() : commande d’interrogation spécifique.

  - DataReceivedHandler() : parsing de la réponse.

- Ajouter un nouveau case dans ThreadServeur.Process() pour gérer le préfixe du numéro de série.

⚠️ Points de vigilance pour le repreneur

- Bien fermer les ports série après chaque lecture pour éviter les blocages.

- Surveiller les exceptions dans read() : elles sont loggées mais peuvent interrompre une collecte.

- Le SemaphoreSlim est essentiel pour éviter les conflits entre timers.

- Lors de l’ajout de nouvelles sondes, tester la regex de parsing et les coefficients de calibration.

- ProcessGetFrequenciesAndReactivateSnoozedAlarm() est crucial pour la réactivité du système — ne pas le modifier sans comprendre sa logique.

✅ Résumé rapide

| Élément | Fonction |
| --- | --- |
| ThreadServeur | Planifie et orchestre l’interrogation des sondes |
| Sensor | Définit le comportement commun d’une sonde |
| SensorIN (et autres) | Implémentent la logique propre à chaque modèle |
| compareMeasuresAndLimits | Compare les mesures aux seuils et gère les alarmes |
| Timers | Déclenchent les lectures et les tâches périodiques |